多参数母婴监护仪招标技术要求

一、产品名称： 母亲胎儿监护仪

二、商务资格：

1、要求投标方提供该公司的医疗器械经营许可证和投标设备的医疗器械注册证。

2、国产设备需提供生产厂家的医疗设备生产许可证。

3、制造商通过NQA的ISO9001国际质量体系和ISO13485国际安全认证证书

三、技术参数要求：

1、监护参数：胎心率、宫缩、胎动、血压、脉率、血氧、呼吸、体温、心电

*2、显示屏：12.1寸可翻转彩色液晶屏

3、超声探头：多晶体  宽波束、脉冲工作方式

*4、超声频率： 1.0Mhz

*5、具有胎儿监护自动诊断和改良Fischer评分功能：系统在自动监护20分钟后，在打印出的胎心率曲线上会自动标注“加速”、“减速”“周期变异”“振幅变异”等临床自动诊断结果，并作出改良Fischer评分结果。

*6.具有NST20分钟评分功能及CST40分钟评分功能两种评分模式。

7、胎心率测量范围: 30～240bmp

8、超声输出功率：＜5mW/cm2

9、宫缩压力：    0～100压力单位

10、胎    动：  手动和自动两种方式

11、脉率测量范围: 30~240bmp

12、血氧饱和度和测量： 0%～100%

13、无创血压测量范围：收缩压：40~270mmHg

舒张压：10~215mmHg

平均压：20~235mmHg

14、体温测量：  数字显示  0～50℃

*15、心电测量： 五导联   15 ～ 300bpm

16、呼吸率测量：波形显示  7～120 BrPM

17、报警范围：多种档次可调

*18、多种报警方式: 胎心率过速、过缓报警、监护时间到提示、 打印机缺纸报警等

19、打印方式：内置热敏打印机

20、打印输出：宽行打印152MM

21、支持有线/无线联网功能， 可与产科中央组成联网系统

*22、胎儿监护系统软件具有国家软件著作权证书