电解质分析仪招标技术参数

| 一、检测项目 K Na Cl Ca pH | 测量范围 0.50—15.00 mmol/L 30.0—200.0 mmol/L 30.0—200.0 mmol/L 0.10—6.00 mmol/L 6.00—10.00 | 测量精密度 CV≤1.0% CV≤1.0% CV≤1.0% CV≤1.0% CV≤1.0% |
| --- | --- | --- |

二、标本形式：血浆、血清、全血或其它组织体液。

三、测量时间≤30S（从吸样到显示测量数据）

*四、大屏幕高清触摸屏，内置打印机，全程计算机监控，确保高精度和稳定性，完善的数据贮存、传输、查询、打印功能，质控校正程序，可打印31天质控图。

五、24小时全自动运行检测，自动气泡检测，机内有自检功能，电极具备诊断功能、异常提示功能、活化预示功能，

* 六、使用安全环保的全封闭试剂包，试剂量可自动统计

* 七、断电数据自动保持功能

* 八、可选配自动采样器≥39位，急诊样品即插即测，具备测量液面检测器，可直接探入试管吸样测量标本。

九、可联RS232C接口，电源AC220V±22V，50Hz±1 Hz，120VA，工作环境为温度5—40℃，湿度≤80%