医用封口机参数

一、主要特性：

1、4.3” ( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

2、微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；

3、高速升温设计，室温~180℃升温只需40S；

4、采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸纸袋的封口需要；

5、辅助降温设计，设计有与工作温度设置联动的降温系统，减少高温封口至低温封口的等待时间；

6、先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高；

7、故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示；

二、技术参数 ：

8、封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测；

9、封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

10、封口留边0~35mm可调；

11、电源：220V 50Hz   最大功率：500W；

三、打印系统功能：

13、中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、操作者代码、锅号、锅次等各种汉字打印要求；

14、灭菌日期、失效日期可根据设置自动进行调整，不需由于大小月手动调整每月天数；

15、内置一台打印机，打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸塑袋上，打印功能可一键关闭也可按需要关闭某条目，灵活方便、快捷；

16、打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；

注：可根据用户需要配置英文显示和打印。