全自动压力蒸汽灭菌器参数

一、规格要求：

容    积：≥75L

额定压力：0.22Mpa;

灭菌温度：121℃--134℃

温度均匀度: ≤±0.5℃;

水源要求: 蒸馏水或纯净水

腔体材料：不锈钢

标准配置：不锈钢提桶2个

电   源：220V/50Hz

二、技术要求

*内室双温度检测

灭菌室内装有一个固定的温度探头和一个可移动的温度探头，可根据固体灭菌、液体灭菌等负载的不同及用户需求，设定不同的温度控制模式，双重检测灭菌更加安全、可靠。

*直观的显示界面

LED数字显示室内蒸汽温度、液体负载温度，室内压力、时间、故障报警等信息。

*多重安全保护装置

超温自动保护装置，门安全联锁保护，双重超压保护、防干烧保护装置。

*内置水箱结构

储存设备用水，能够实现水汽内循环，无需每次运行程序都往水箱内加水。

*灭菌蒸汽不外排

运行全过程无蒸汽外排。