| 型号 | 壁挂式 |
| --- | --- |
| 适用范围（m3） | 60--80 |
| 用途 | 适用于医院Ⅱ类环境室内的空气进行消毒与净化处理。 |
| *消毒效果 | 设备持续工作1小时，可使80m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%。（提供检测报告） |
| 多级过滤净化功能 | 配合等离子体，可去除烟雾、甲醛、氨、苯等，并有负离子清新空气。 |
| 循环风量（m3/h） | ≥800 |
| *等离子寿命 | 等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥22000小时（提供检测报告） |
| 动态功能 | 可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物 |
| PM2.5消除率 | 每小时PM2.5颗粒物净化效率≥95%（提供检测报告）。 |
| 工作模式 | 提供手动、自动定时三种工作模式供用户选择： l 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间； l 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； l 定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 |
| *程控数量 | 程控程序数量不低于5组。 |
| *智能提示功能 | 具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 噪声dB（A）： | ≤55 |
| 节能免打扰 | 具备该功能。 |
| 电磁干扰 | 符合相关标准（提供检测报告）。 |
| 电源要求 | 工作电源: 220V 50Hz ； 额定功率（W）：≤55 |
| *产品证件资质要求 | 产品必须取得卫生部合格有效的批件.（提供卫生安全评价报告） |

等离子空气消毒机参数