肛肠综合治疗仪技术参数

一、系统主机要求

1.高频肛肠治疗仪（推车式）主机1台套配工作站。

二、技术参数:

2.1.输出功率：电切、电凝时为1～99W可调,最小进步单位为1W，

电钳、电镊时为15～50W可调,最小进步单位为1W；

2.2 .输出功率的准确性：不大于±20%

2.3.定时范围：电钳、电镊时为1～60s, 误差±5%; 电切、电凝时为1～30s, 误差±5%

2.4.单极连续工作，自由可调，双极自动控制，自动报警。

2.5.连续工作时间≥4h；

2.6.电源采用220V、50HZ、符合国家安全要求。

三、图像系统要求

3.1.采用进口CCD摄像机和专用镜头

3.2.系统图象分辨率≥400TVL;

3.3.摄像头的焦点、焦距可由摄像机上的镜头调节圈手动控制调节

3.4.高配置品牌电脑一台，配置不低于双核酷睿I3 CPU，DDR3 2G内存，500G硬盘，专业视频采集卡。

3.5.专业肛肠病案管理、图像采集、处理软件和报告储存、打印功能。

3.6.彩色液晶显示器≥19寸。

3.7.彩色喷墨打印机一台（惠普或爱普生）

3.8.系统配置完整，技术资料齐全。

四、产品特点：

4.1.具有过流保护及报警功能，确保操作医生和病人的安全。

4.2.内设患者入住院期间个人档案，肛肠病图、结肠病图图库管理档案,可打印报告及病案查询。

4.3.静、动态图象采集及预览图象暂存便于处理。方便肛肠科医生于手术前后的对比和不同图象之间的对比。

4.4.适用于各期内痔、外痔、混合痔、肛肠息肉、肛乳头瘤、肛裂、肛瘘等肛肠疾病的检查和射频热疗。

五、厂家资质

※1.注册资金500万以上

2.医疗器械二类以上（含二类）注册证。

※3.取得ISO9000和CMD质量体系认证

主要配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 电钳 | 2把 |
| 3 | 电镊 | 2把 |
| 4 | 电刀 | 2把 |
| 5 | 脚踏开关 | 1个 |
| 6 | 电脑主机 | 1台 |
| 7 | 显示器 | 1台 |
| 8 | 彩色打印机 | 1台 |
| 9 | 影像采集系统 | 1套 |