全胸多频震荡排痰机技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 适用范围 | 用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗、适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。 |
| 2. | 结构形式 | 便捷式兼备台式功能 |
| 3. | 显示方式 | ≥5寸彩色液晶触摸屏，彩色液晶界面全中文显示方式。 |
| 4. | 导气方式 | 采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。 |
| 5. | 按键方式 | 一键飞梭的操作方式，启动和暂停功能及停止功能的调节仅需通过对一个键施以旋转动作即可完成。 |
| 6. | 正常工作条件标准 | 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：30%-85%； |
|  |  | 电源电压： ～220V±10﹪，频率： 50Hz±1Hz |
| 7. | 排痰机振动频率范围 | 5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差≤±20％。 |
| 8. | 排痰机的压强 | 治疗仪具有压强指示装置，压强≤3.2 Kpa, 误差≤±15%。 |
| 9. | 工作模式 | 治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。 |
| 10. | 手动模式定时功能 | 手动模式定时时间1min--99min，步距为1min，误差≤±10％；治疗中时间、压力及频率可随时调节。 |
| 11. | 自动模式 | 按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，分别为：儿童（1-7岁）模式、儿童（7-15）模式、成人（瘦弱）模式、成人（正常）模式、成人（丰腴）模式。 |
| 12. | 自定义模式 | 治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。 |
| 13. | 排痰机工作噪声 | 正常工作的整机噪音≤50dB。 |
| 14. | 排痰机手动释压 | 治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。 该措施只需一个动作就能完成。并且释压装置的手控球是通过导气管连接主机，避免漏电安全事故，使操作更方便、更安全。 |
| 15. | 工作时间 | 排痰机可连续运行 |
| 16. | 充气背心 | 背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。可选配一次性充气背心及胸带。 |
| 17. | 背心尺寸（单位：mm） （尺寸可供选配） | 标配：标准全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个。 |