眼科A/B超声诊断仪技术参数量

A超

探头频率:10MHz,内置发光管

测量方式: 接触

测量范围 :不窄于5mm～40mm

测量误差≤±0.05mm

测量类型:眼轴长度、前房深度，晶体厚度，玻璃体长度

图像冻结:自动、自动+保存、手动

多种晶体植入计公式:SRK-T、SRK-II、HOLLADAY、BINKHORST-II、HOFFER-Q、HAIGIS

探头增益:30~105dB

B超

探头扫描角度：53°

探头频率：10MHz

探测深度：≥50mm

轴向分辨率：≤0.2mm

横向分辨率：≤0.4mm

探头增益：30～105dB

图像灰阶：256级

后处理测量工具：面积、长度、标记、注释

回放功能：可回放冻结100幅图

其它

显示模式：B、B+B、B+A、A

图像测量：多组测量距离、周长、面积

工作站可自定义报告模板