病人监护仪招标参数

一、监护仪外形结构：

1．一体式监护仪,可用于监护成人，儿童,新生儿患者。

2．>=8.4英寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

*3．整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险，出具厂家声明证明材料。

4．360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

二、监护参数：

5．配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测。

*6．具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，出具证明材料。

*7．.心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高，出具厂家声明证明材料。

8．具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

9．具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型。

10．支持不少于20种心律失常分析，包括房颤分析，并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用。

11．提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段和ST参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

*12．提供QT/QTc分析，参数区支持显示QT、QTc、ΔQTc数值和QTc报警限，支持成人、小儿、新生儿患者。

13．采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术，保证血氧监测的准确性和有效性。

14．支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

15．无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。

16．无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿，通过三类注册认证。

17．提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。

三、系统功能

18．支持中/英文字符输入。

19．提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值，提供证明材料。

20．低功耗，可充电高能锂电池，锂电池支持供电不小于2小时。

21．电池内置插槽式固定，无螺丝固定，支持徒手快速拆卸维护与更换。

22．支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

23．支持升级临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分），提供证明材料。

24．提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，提供截图证明材料。

25．支持日志功能导出，包括系统状态，故障，异常和技术报警，为设备科设备管理和维度提供支持，提供日志导出接口界面截图。

26．具备120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾。

*27．投标产品品质出众，通过CE认证，SFDA三类注册认证，FDA认证。