单通道气压止血器

技术要求：

1、*压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP

2、 时间设定:1～120min，               初始充气时间:≤60秒

3、*噪音:≤65db ,                     * 输入功率:≤70VA

技术特点：

4、全数字微电脑控制，相关数据数字显示

5、工作压力自动补偿，失电压力保持功能自动检测漏气功能。

6、定时声光报警，电磁控制，快速冲气，缓慢放气确保手术安全

7、手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示

结构特点：

8、*结构小巧，操作简单，可调立式支架，多种选用件，连接简单、可靠，ABS外壳，声音报警。

9、采用原装进口气泵，工作稳定可靠。

10、充、放气功能：

快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

11、记忆功能:

自动记忆上次使用参数，以供下次使用参照，在该基础上设定参数，可节省设定时间。

12、主要配置清单：

主机：　　　  1台

袖带：   　　1套（大中小各一只）

可调立式托架 ：1件

电源线:　　　  1根

保险丝:　　　  ２只

密封圈:　　　２只

体位板

- 简介：为髋关节置换术用的专业体位垫

- 尺寸：约1500*500*50  标配：6根立柱（3长，3短）

3、分三个部分组成：体位板、软垫(选配凝胶平垫)、立柱

4、使用方法可调：

（1）侧卧90°，半侧卧30-50°，患者向上

（2）腋下垫一体位垫

（3）束臂带固定双上肢于托手架上;

（4）骨盆两侧上骨盆挡板或各垫一体位垫，固定牢靠。以免术中体位变动，影响复位效果。

（5）根据病人的体位再胸前插入一个或两个短支撑柱且固定，背部插入一个或两个长支撑柱且固定，支柱与患者质检用体位垫隔开，保持身体稳定防止受压。

（6）投下垫一体位垫；

（7）两腿之间夹一体位垫，约束带姜大软垫与下侧下肢一并固定（切口在髋部，上侧下肢不约束）