单通道注射泵技术参数

- 注射器自动校准识别功能（适用所有品牌注射器）。

- 可与麻醉临床信息系统连接， 实时注射信息能在临床信息系统上显示及保存（利于观察、科研与举证）。

- 多种静脉给药模式：ml/h注射模式、恒速注射模式、时量推注模式、TIVAI模式。

- 简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。

- TIVAI给药模式，创新微泵功能。全新设计微量泵模拟TCI的全静脉麻醉组合模式。

- 历史数据保存功能：通过RS232接口与PC连接，可导出历史注射信息(可存储17万条以上的记录)，便于追溯和研究。

- 数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。

- 预设功能：能预设注射所需求药量，提高使用者工作简易性及方便性。

- 注射过程可动态更改注射速度，提高工作效率，方便临床使用。

- KVO功能：在预设注完或注射完毕状态自动启用KVO（静脉开通）功能。

- 模块化的设计思路。模块组合、拆分随心所欲。

- 各机独立、互不影响，统一放置、减小占地空间。

- 压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，使压力降到一个安全合理的值。

- 压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警级别，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别。

- 完整齐全的报警功能：提供遗忘操作、速度异常（快、慢、停）、推座异常、注射器错误、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、药尽、交流掉电、电池电量不足报警，系统自动报警，报警以声音、指示灯、文字同时提供。

- 使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作，更加人性化。

- 具有速度上限限制功能。

- 具有键盘上锁或解锁功能。

- 恒速模式下，具有9种单位自动进行换算，无需人工换算： ml/h、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min。

- 注射速率范围：

5ml注射器0.1-150ml/h10ml注射器0.1-300ml/h      20ml注射器0.1-600ml/h

30ml注射器0.1-900ml/h   50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h

注射器规格：内置25种品牌的5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml规格的注射器供选用，能自动识别注射器规格。

- 注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

- 阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg。

- 快速推注BOLUS功能，BOLUS速度150mL/h～1200mL/h可调。

- KVO速率：0.1-5 ml/ h。

- 可预设总量0.1～1000ml。

- 注射总量积累：可显示0.0001～999999ml。

- 友好的人机界面：3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见。

- 交直流两用：AC100-245V、   50/60Hz；电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作5小时以上。

- 工作环境适应能力

- 环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700～1060hpa

- II类CF型    IP23