经皮黄疸仪主要技术指标

1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式

2、显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数），单位为mg/dl

3、示值误差：00～15±1；16～25±1.5

4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

- 5、电源：AAA1.2V×4充电电池组，每充足一次电至少能检测约500次

6、开启准备时间：小于3秒

7、重量g：约245

8、体积mm：约163×66×37

- 9、充电器：输入220V 50Hz.3W，输出6.0V 300mA  DC

10、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1

11、使用环境：温度℃：5~40，相对湿度：≤90%，大气压力Kpa：86.0~106.0

12、电源：直流4.7 V~6 V

13、国内知名高校自主研发

14、使用寿命内，除人为因素外终身免费维修