耳鼻喉科综合治疗台设备技术参数

一、总体功能要求

集鼻内窥镜、耳内窥镜、耳显微镜、显像系统、负压正压系统等于一体，用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗。

二、治疗台的主要技术参数要求

1.台面尺寸要求（长*宽*高，单位mm）1600~1900*600~800*800~900(mm)。台面材料（注：材料优先考虑ABS或医用酚醛板）具有防渗漏功能，环保、容易清洁，造型优美等，能满足日常医疗用品的摆放。

2.治疗台应具有正负压泵（注：优先考虑正负泵配件为进口的治疗台）

正压泵压力0-0.25Mpa（或2.5KG/cm2），超静音效果

负压泵最大真空度≤-0.08Mpa，超静音效果

3.集中式污物处理，双瓶防泄漏装置，2500cc吸引瓶一个，1000cc吸引瓶1个。

4.具有喉镜预热功能装置。

5.具有防渗漏、防堵塞喷枪3把（2直1弯），吸枪1把，吸枪≥0.07MPa，枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆。