全自动血液细胞分析仪技术参数

1、检测原理：采用激光散射和特异性化学染色对白细胞进行准确的五分类检测

2、检测速度：五分类加CRP可达60个样本/小时

*3、白细胞分类通道：≥2个，应具备独立的嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测通道

*4、检测参数：可报告参数≥25项，研究性参数4项（ALY和LIC）

*5、样本用量：开放全血20ul，预稀释血20ul可进行白细胞五分类计数，DIFF+CRP模式用血量≤35ul。

- 预稀释模式：仪器内置稀释器，具末梢血可重复测定一次

- CRP测量范围0.2-320mg/L，测量误差最小0.1mg/L

8、资料存储：40000份（包括所有信息）并可无限扩存

*9、进样方式：支持自动进样，一次性样样不小于40个样本

10、参考值组别：5个已定组别，5个自定义组别

11、测量精度：WBC≤2.5%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%

*12、为保障检测结果准确性，投标设备系列产品参加省内临检中心质评合格并提供证明文件。

*13、企业设有专用的配套血液学标准化实验室，并能提供CNAS认可证书，可有效保证校准品的溯源性。

- 有仪器厂家原厂生产并通过SFDA注册的校准物、质控物、配套试剂

*15、投标设备同系列产品在安徽省三级医院不少于8家用户。

*16、投标设备能够提供产品溯源性，确保检测结果可溯源性

*17、售后服务：为保障售后服务的及时性，厂家在安徽省内有注册的直属分公司（提供分公司营业执照），拥有至少10名以上的售后服务工程师。