胎心监护仪参数要求

一、产品名称：胎心监护仪

二、商务资格：

1、要求投标方提供该公司的医疗器械经营许可证和投标设备的医疗器械注册证。

2、国产设备需提供生产厂家的医疗设备生产许可证。

三、技术参数要求：

1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩(TOCO)、胎动(FM)、血压、血氧、脉率。

2、整机一体化，推车式。

3、显示器：19寸彩色液晶。

4、显示界面：全中文显示；

*5、可同时监护两个床位，独立操作，互不影响。

*6、实时自动诊断功能：可分别做出20分钟无刺激实验和40分钟宫缩实验两种自动诊断报告，同时具有NST和CST两种评分方式。

*7、具备胎心率的小加速分析标注功能。

8、可存储一百万人次以上监护资料，并可随时调出回放分析打印记录。

9、内置接口，可于中央站组成产科中央监护网络管理系统。

10、超声工作频率: 1 MHz。

11、胎心率记录范围：30～240BPM。

12、宫缩压力记录范围：0～100相对单位。

13、胎动测量技术：手动、自动。

14、血压测量范围：0-240mmHg

15、血氧范围：0-100%;

16、脉搏范围：20-255次/分

17、打印输出类型A4、B5宽幅面，具有网格同步输出，打印速度1,2,3,4,5,6CM/S可选。

18、打印纸类型：普通A4、B5纸;监护停后可预览式打印方式。

*19、胎儿监护系统具有国家软件著作权证书。

*20、可增加妊高征监测系统，升级成为更强大的妊高征监测仪，一机双用。（提供注册证）