| CT双针筒悬吊式高压注射器招标要求参数 1* | 知名品牌 | 制造商具有七年以上CT、MR、DSA全部三款高压注射器的研发和生产能力，具有卓越的工匠品质和长期存在的制造能力；制造商产品进入德国等欧美市场；与本次投标的MR高压注射器为通一生产商的同一品牌。提供有效并载明时间的中华人民共和国医疗器械注册证，CE证书等证明文件。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电源要求 | 交流198～242V，频率50/ 60Hz，100VA |
| 3 | 控制台 | 彩色LCD触摸控制台 |
| 4 | 操作界面 | 中英文可切换操作界面 |
| 5* | 双针筒 | 使用200ml易装卸的连杆推注的双针筒 |
| 6 | 注射速率 | 0.1～10ml/sec.，增量0.1ml |
| 7 | 注射剂量 | 0.1ml～针筒容量 |
| 8 | 压力限制 | 50～300psi |
| 9 | 延时时间 | 0～600.0 sec.，增量0.1sec. |
| 10 | 自动吸药 | 可设置速率和剂量 |
| 11 | 多阶段注射功能 | 1～6阶段，可编程 |
| 12 | 暂停 | 0～100.0sec.，增量0.1sec. |
| 13 | 保持 | 大于30min. |
| 14 | 推注计划储存量 | 40套 |
| 15 | 注射剂量显示 | 实时显示造影剂和生理盐水已注剂量 |
| 16 | 注射时间显示 | 实时显示 |
| 17 | 排空气锁定 | 未进行排空气操作，系统不能注射 |
| 18 | 试注射 | 可设置速率和剂量 |
| 19 | 压力显示 | 实时显示压力曲线 |
| 20 | 压力变化阈值 | 超过压力变化阈值自动停止注射 |
| 21 | 压力超限警示 | 声响警示压力超过限定 |
| 22 | 紧急按键 | 按推注臂任意按键或点击触摸屏任意点暂停注射 |
| 23 | 双流注射 | 可双针筒按比例分配同时注射 |
| 24 | 手闸控制注射 | 手闸控制暂停和继续注射 |
| 25 | 药液保温 | 温度35～38℃ |
| 26 | 系统自检 | 系统自动检测故障 |
| 27* | 连机功能 | 可与主机连动，可选择推注控制或曝光控制方式 |
| 28* | 安装方式 | 房顶悬吊式。 |
| 29* | 售后服务 | 安徽省内有生产商授权的售后服务维修工作站和维修工程师；具有24小时内解决和排除故障的服务能力（提供合法的授权证明和营业执照、医疗器械证、工程师社保查询单）；安徽售后服务维修工作站具有在本公司购买1年以上社保的生产商授权工程师不少于5名，保证真实的本地化专业售后服务能力。 |
| 30* | 用户体验 | 投标品牌的产品在安徽省用户不得少于100家，其中三甲医院用户不得少于10家；或在中国国内医院用户不得少于3000家。提供可查询的安徽省内终端医院用户名单。保证投标产品具有广泛适用性。 |