电脑恒温电蜡疗仪参数要求

产品参数

1、电源：AC220V±10% 50±1Hz；
2、设备最大功率：3500VA；
3、熔蜡槽温度范围：60～99℃；

4、恒温箱温度范围：46～80℃；

5、温控误差：±2℃；
6、熔蜡槽 熔蜡量：50 kg；
7、恒温箱 熔蜡量：35 kg；
8、外形尺寸：65×70×150cm；

9、蜡盘尺寸：47×39×2.5cm；

10、工作环境温度：5℃～35℃；
11、消毒功能：智能控制紫外线消毒；    
12、过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目；   
13、蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增；
14、饼厚度：蜡饼厚度在1级、2级、3级三级可调；
*15、8寸液晶触摸屏，高清显示；

16、三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，满足不同情况需求；

17、预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作；

18、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；

19、液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式；

20、观察窗尺寸：高650×宽200（mm）；

21、恒温箱内设有照明，可方便观察蜡饼情况；

*22、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

23、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证

配件1：

1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

*2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、配有患者呼吸孔。

*5、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。

配件2：

1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用中档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。

2、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

3、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂。

4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。

5、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命；

6、使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量。

7、治疗袋净重量：1.75Kg。

*8、具有有效的医疗器械注册证