低温等离子极速生物阅读器技术参数

| 序号 | 招 标 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 数量：1台 产地：国产 |
| 2 | 使用范围 |
| *2.1 | 用于低温等离子灭菌器生物监测 |
| 3 | 功能要求与说明 |
| *3.1 | 荧光探测功能，生物监测1小时内出测试管培养结果，15分钟内出对照管培养结果， |
| 3.2 | 操作方便简单，培养结果即出时有报警功能。 |
| 3.3 | 断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 |
| 3.4 | - 符合国家《WS310-3 医院消毒供应中心灭菌效果监测标准》(2016年版)的规定。 |
| 4 | 技术参数及要求 |
| *4.1 | 培养孔≥10个，并配有试剂挤碎器和与机身一体的棕色防尘罩 |
| 4.2 | 检测方式：自动培养阅读，培养温度：58℃±1℃，适用种类：嗜热脂肪杆菌芽孢 |
| 4.3 | 操作：连接好即可使用，开机自动进入预热及自检程序 |
| *4.4 | 彩色触摸显示屏：≥7英寸，屏幕分辨率为800×480，显示屏可显示培养时间、培养结果、机器编码、灭菌设备信息、操作人员信息、可选对照组、灭菌组等 |
| 4.5 | 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 |
| *4.6 | 可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 |
| 4.7 | 输入电源AC:100-240V,50/60Hz,输出电源12V，1.5A |
| *4.8 | 操作环境：5-40℃，相对湿度：≤95% |
| 4.9 | 培养结束自动打印培养信息（选配打印机），可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。 |
| *4.10 | 资质证件：提供阅读器产品电气安全评价报告 |
| 5 | 基本配置（需列详细的其他配置清单） |
| 5.1 | 主机 |
| 5.2 | 电源适配器 |
| 5.3 | 合格证 |
| 5.4 | 电源接头转换头 |
| 5.5 | 说明书 |
| 5.6 | 挤碎器 |
| 6 | 其他要求 |
| *6.1 | 保修期≥1年，终身维修服务； |
| 6.2 | 保修期内因质量问题造成设备不能使用的，应无条件更换故障涉及的相关内容。 |
| 6.3 | 接到用户报修电话后1小时内立即响应（节假日、周六日照常服务）开始处理故障； |
| 6.4 | 提前查看现场情况是否符合安装条件，招标结束后一个月内安装使用。提供操作培训，并协助科室进行考核相关事宜。保证所有人掌握安全的使用方法及操作注意事项。 |
| 6.5 | 验收：设备安装完毕运行一个月以上没有质量问题，操作人员掌握正确操作、简单维护后方可验收。 |