| 序号 | 台式灭菌器技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 容积： | ≥24L |
| 1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| 1.1.3 | ★设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | ≥8年/16000次循环 |
| 1.1.6 | 主体保温： | 粘胶纤维保温层 |
| 1.1.7 | 腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| 1.1.8 | ★测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 门数量： | 单门 |
| 1.2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2mm； |
| 1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| 1.2.4 | 开关门方式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 1.2.5 | ★安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| 1.2.6 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式电磁阀 |
| 1.3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单；循环泵：1个增压泵； |
| 1.3.3 | ★压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单； |
| 1.3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| 1.3.5 | ★储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L； |
| 1.3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头； |
| 1.3.7 | 散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； |
| 1.3.8 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | 操作方式 | 感应式操作 |
| 1.4.2 | ★控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |
| 1.4.3 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 1.4.4 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 1.4.5 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| 1.4.6 | 记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；可选配带USB接口U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个左右灭菌流程的数据。 |
| 1.4.7 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 1.4.8 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 1.4.9 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 1.4.10 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 1.5 | ★程序系统 |  |
| 1.5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |
| 2 | 标准配置 |  |
| 2.1 | 波纹管1个；内置热敏打印机； |  |
| 2.2 | 三层托盘； |  |
| 2.3 | 取盘器一个； |  |
| 2.4 | 带接头排水管一根； |  |
| 2.5 | 保险管6个； |  |