核酸提取仪招标参数

一、产品应用：可从咽拭子、血清、全血、增菌液、组织等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；

二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；

三、技术要求

1、处理能力：一次性完成96个样本的提取；

★2、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合；

3、运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝；

★4、二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；

- 污染防控：

5.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟；

★5.2、实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；

6、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；

7、试剂模式：预封装模式，可提供单人份试剂。

8、配套耗材：含一次性搅拌套、96深孔板两种不同耗材；

9、温度控制：裂解加热：室温～120℃  洗脱加热：室温～120℃

10、磁珠回收效率：≥98%。

11、免费质保时间≥2年。

12、其他要求：

- 成交供应商在签订合同前，需提供厂家售后服务承诺书（加盖厂家红章），不能提供的，按虚假应标处理。

- 中标后需提供设备和相关文件验证采购文件中所有的技术参数，若有参数不符合采购文件要求则作为虚假应标处理，供应商自行承担后果。

- 带“ ★ ”项参数为关键技术参数有一项负偏离扣 10 分，非带“ ★ ”项参数为一般技术参数有一项负偏离扣 5分，扣完为止。