新生儿呼吸机技术参数

- ≥7英寸彩色触摸屏。

- 监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。

- 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

- 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%。

- 应具有气道压力泄露补偿功能。（提供检测报告证明）

- 应具备同步通气功能，同步通气功能应通过腹部呼吸传感器触发。（提供检测报告证明）

- 要求至少兼容四种以上压力发生器品牌类型

- 应具有NCPAP/NIPPV/SNIPPV/HFNC四种通气模式。（需提供注册证证明）

- *在NCPAP模式下：要求配置腹部呼吸传感器，支持窒息监测及窒息唤醒功能。（需提供检测报告证明）

- *应具有腹部呼吸传感器1-10级触发灵敏度调节，1-5次窒息唤醒次数调节功能。（需提供证明文件）

- *在NIPPV/SNIPPV模式下：PIP吸气压力最高可设置20cmH2O。（需提供检测报告证明）

- SNIPPV模式下：应具有窒息监测以及后备通气功能。（需提供证明文件）

- HFNC模式下：应具有自主呼吸频率和压力监测功能。（需提供检测报告证明）

- *应具有通气过程中在线氧浓度校准功能。（需提供证明文件）

- 具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，直观指示自检状态。

- 交流、直流、充电指示灯分开设计。（需提供图片证明）

- 设备四周360度环形推手。（需提供图片证明）

- 具有独立的硅胶待机按键（提供实物照片）。

- 主机立柱具有两个收纳挂钩，方便线缆管理。（提供实物照片）

- 具有压力上下限报警自动设置功能。

- *要求内置空气气源积水杯，避免外部碰撞影响正常使用。（提供实物照片）

- 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

- 配置医用空气压缩机，要求与主机同一品牌。

24.售后：整机质保≥2年。