婴儿培养箱招标参数

1、具有箱温控制模式；设置温度与箱内温度分屏显示；

2、独立的超温保护系统；

3、自然风道加湿；婴儿床倾斜角度无级可调功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

★5、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入（需提供证明材料）

6、前面板具有温度校正功能；

★7、婴儿舱关门时具有自动锁定功能，具有独立正门锁定装置（需提供证明材料）

8、具有温度数据储存功能；

9、具有专用氧气输入接口，具有RS-232接口。

10、具有黄疸治疗装置LED光源

11、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤850VA

12、控温方式：箱温控制

13、控温范围：25℃~37℃（选配＞37℃温度设置模式时，可以设置到39℃.）

★14、箱温显示温度范围：5~65℃，升温时间：≤30min（需提供证明材料）

15、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

16、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

17、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

18、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

19、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

★20、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（需提供证明材料）

21、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

22、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2  (光源为LED)。

23、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2 (光源为LED)

24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

25、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分