高频振动排痰仪参数要求

1.结构组成：主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。

2.★结构形式：手提便携式兼拉杆推车式，含可伸缩型衣架背心固定装置。

3、可伸缩型背心固定装置。

4、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式。操作模式多样化选择。

5.★振幅≤7mm。（提供检验报告证明）

6.★频率范围：10Hz-60 Hz，步距1 Hz，精度±10%（提供检验报告证明）：

7.强度范围：1级-10级，步距1 级，精度±10%；

8.定时范围：1min-60min，步距1min，精度±10%。

9.自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。

10.整机噪声≤55dB（A）。

11.★导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。

12.显示方式：在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。

13.输入功率：≤200VA。

14.全胸充气背心：背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。

15.背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。

16.穿戴方式：设备操作便捷，如穿衣一样方便，排痰过程无需人工协助，自动完成，极大地减轻了医护人员的工作强度。