心肺复苏仪参数要求

一、工作技术参数

- 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。

- 驱动方式：电动电控。

- 机械结构：为双杆两侧固定结构，功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。

- * 按压频率：≥ 100 次／分钟。

- *按压深度：按压深度 3～6 厘米范围内，三挡可调，3.4、4.4及5.4 厘米。

- *按压释放比:50%±5%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。

- 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。

- 通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。

- *具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。

- 工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。

- 气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。

- 工作环境：存储工作温度-20℃～+55℃，湿度≥93%条件下，能保证正常工作状态。

- 工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥75 分钟。2 块电池可持续工作120分钟以上。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。设备工作过程中可不停机更换备用电池。保证设备处于不中断状态持续工作。

- 电池最大充电时间≤100 分钟。

- 适用于各种胸廓大小范围的患者。

- 心肺复苏机的按压器峰值压力≥60 公斤。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。

- 重量轻：设备主机重量≤6.5 公斤。

- 体积小≤0.03立方米。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。

二、安全可靠性

1、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥20 分钟。

2、具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。

3、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。

4、通气蜂鸣报警功能。需要辅助通气时，有蜂鸣声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。

5、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

6、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。

7、电气安全要求：符合 GB 9706.1—2007 标准要求。

8、电磁兼容性：符合 YY0505—2012 标准要求。

9、环境试验要求：符合 GB/T14710—2009 标准要求。

- 设备配置清单要求

| 序号 | 名称及数量 |
| --- | --- |
| 1 | 胸腔按压机主机，1 套 |
| 2 | 背板（含气道开放垫），1 件 |
| 3 | 可充电锂电池，2 块 |
| 4 | 电源适配器，1 套 |
| 5 | 便携背包， 1 个 |