空气压力波治疗仪技术参数

| 设备用途 | 通过促进下肢静脉血液回流以减少静脉血栓发生的机率 |
| --- | --- |
| 性能 | 1.主机可72小时不间断持续使用，超静音设置，避免影响患者休息； |
|  | 2. 一键启动，内置传感器，实时监控调节工作压力； |
|  | 3.主机配备声、光双重报警系统，确保产品的使用安全； |
|  | 4.仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气； |
|  | ★5.压力范围50-60mmhg可调；循环时间60S：充气12S，间歇48S； |
|  | 6.压力气囊： 4腔压力气囊,由远端到近端序贯加压； |
|  | ★7. 连接管与压力套接口同时用颜色和数字对应,确保连结简单准确安全； |
|  | ★8. 压力套至少有足腿套/小腿套/膝腿套三种以上型号规格可供临床不同患者的选择需要； |
|  | ★9.有可复用型压力套和单人专用型压力套二种，供临床选择, 以满足医院感染控制对不同患者的使用要求，压力套有备案凭证和备案信息表； |
|  | ★10. 可复用型肢体压力套需能够清洗消毒长期使用，并能有清洗时气囊不进水的措施； |
|  | 11.电压/功率/频率: 220V，50VA，50Hz； |
|  | 12.重量＜2.5kg，主机轻便，配置床边挂钩便于使用，具有开始暂停功能按钮； |
|  | ★13、通过CE、FDA、GMP等认证；具有充放气系统、压力控制装置、压力套等多项专利证书； |
| 主要配置 | 1、主机 ★2、4腔DVT复用型足腿套 3、4腔连接管束 |
| 其他 | 1.设备主机提供二年的免费保修服务； 2.设备故障响应时间最长不超过24小时； |