多功能监护仪参数要求

- 监护仪主机及软件

  - ★监护仪为插件式设计，支持外接≥2个模块插件箱, 每个插件箱槽位≥8个

  - 主机采用无风扇设计，安静、不扬尘

  - 主机支持内置可充电锂电池，供电时间≥1小时

  - 监护仪具有药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

  - 提供HL7标准化通信协议，满足科室信息化联通

  - 提供夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式和体外循环模式

  - 监护仪设计使用年限≥8年（需提供相关证明）

  - 监护仪通过国家III类和FDA认证（需提供相关证明）

  - 监护仪入选优秀国产医疗设备目录（需提供相关证明）

- 监护仪屏幕及显示

  - ★采用彩色液晶显示屏，屏幕≥19英寸彩色液晶触摸屏

  - 屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能

  - 屏幕分辨率≥1680×1050，波形显示通道数≥13道

- 监测功能

  - ★监护仪多参数集成监测模块具备3/5导ECG、Resp、SpO2、PR、NIBP、双通道Temp双通道IBP的同时监测功能，标配旁流呼末CO2模块，配置顺磁氧监测技术进行O2浓度实时监测，模块支持热插拔，即插即用

  - ★多功能参数模块拔出后可以升级作为一个独立的监护仪使用，满足临床转运病人的需要。显示屏幕≥5英寸触摸屏，内置锂电池，供电时间≥5小时

  - 支持升级PiCCO参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级组织氧rSO2模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级EEG参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - ★支持升级NMT参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级ICG参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级信息化联通模块，将床旁设备如呼吸机或麻醉机的信息通信集成到监护仪，模块支持热插拔，即插即用

- ECG监护

  - 标配3/5导ECG，支持导联类型自动识别

  - ★支持多导分析，同时提供≥4通道导联分析，保证心率和心律失常分析的准确性

  - 心率测量范围：成人：15bpm～300bpm，小儿/新生儿：15bpm～350bpm

  - ★提供>=25种心律失常分析，同屏12导ST段波形片段实时显示，QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能

- NIBP监护

  - 适用于成人，小儿和新生儿

  - 支持手动测量、自动间隔测量、连续测量和序列测量

  - 测量范围：

成人：收缩压：25mmHg～290mmHg

平均压：15mmHg～260mmHg

舒张压：10mmHg～250mmHg

小儿：收缩压：25mmHg～240mmHg

平均压：15mmHg～215mmHg

舒张压：10mmHg～200mmHg

新生儿：收缩压：25mmHg～140mmHg

平均压：15mmHg～125mmHg

舒张压：10mmHg～115mmHg

- IBP监护

  - 适用于成人，小儿和新生儿

  - 支持≥8通道IBP有创压同时监测

  - 支持颅内压ICP，PPV和PAWP参数监测

- PiCCO监护

  - 采用股动脉和中心静脉常规穿刺方法实现病人CCO等血液动力学参数的微创监测

  - 提供蛛网图，满足各个参数的实时动态显示

  - ★提供血流动力学参数的关系树和决策树界面,支持对于患者血流动力学监测，试验，跟踪和评估的功能

  - ★提供血流动力学参数的图形图像化实时动态监测，直观显示心功能和肺水情况的变化

- BIS监测

  - ★标配BIS监测模块，提供不少于1通道或4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

  - 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- 能量代谢监测

  - 适用于成人和小儿

  - 提供测量容积二氧化碳参数（VCO2、MVCO2）、氧耗参数（VO2、MVO2）、呼吸熵（RQ）和能量消耗（EE）

- 死腔监测

  - 适用于成人和小儿

  - 提供测量容积二氧化碳参数（VCO2、MVCO2、FeCO2、SlopeCO2）、通气参数（Vtalv、MValv）和死腔参数（Vdaw、Vdaw/Vt、Vdalv、Vdalv/Vt、Vdphy、Vd/Vt）。

- 数据存储

  - 监护仪支持掉电存储功能

  - 监护仪支持全息波形存储与回顾≥24小时

  - 监护仪支持报警事件存储与回顾≥800个

  - 监护仪支持≥120小时趋势数据的存储与回顾

  - 监护仪支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

  - ★患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 质保期

  - 质保期≥3年