宫腔镜冷刀手术系统技术参数

| 序号 | 参数要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、宫腔镜冷刀手术系统 |  |  |
| 1.1 | 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗。 |  |
| 1.2 | 平行视野宫腔镜一条，视角 30° 。蓝宝石镜面。 |  |
| *1.3 | 符合人体工程学的外观设计。方便握持，Z型横杆与纵杆短，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出，操作方便安全。 |  |
| 1.4 | 蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm。 |  |
| *1.5 | 外鞘≤21Fr。 |  |
| 1.6 | 目镜和器械通道平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度。 |  |
| *1.7 | 宫腔镜手术器械通道≥3.0mm，注液通道孔径≥1.0mm。 |  |
| 1.8 | 可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等。手术器械工作长度≥360mm，360°可旋转手柄。 |  |
| *1.9 | 器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入。 |  |
| 1.10 | 手术器械最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯），可低温等离子、高温高压消毒。 |  |
| *1.11 | 密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关。 |  |
| *1.12 | 进出水口可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕，方便手术操作。 |  |
| 二、宫腔一体镜 |  |  |
| 2.1 | 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等 |  |
| *2.2 | 超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30° |  |
| 2.3 | 具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 |  |
| 2.4 | 插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫。 |  |
| 2.5 | 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 |  |
| 2.6 | 器械插入口为喇叭形，方便器械进入。 |  |
| *2.7 | 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。 |  |
| 2.8 | 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。 |  |
| 2.9 | 进出水通量在100mmHg压力下，水流量不小于380mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量不小于440mmL/分钟 |  |
| 2.10 | 所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。 |  |
| 三、医用膨宫泵 |  |  |
| 3.1 | 电源～220V 50Hz。额定功率≤150VA。 |  |
| 3.2 | 微电脑数码显示。可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。 |  |
| *3.3 | 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围≤50mmHg，≥400mmHg。 |  |
| *3.4 | 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。 |  |
| 3.5 | 管路可高温高压或低温等离子消毒。 |  |
| 3.6 | 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。 |  |
| 3.7 | 运行方式间歇加载/连续运行。 |  |
| 3.8 | 噪声≤70dB(A)。 |  |

四、宫腔镜手术系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 响应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°宫腔镜 | 把 | 1 |  |
| 2 | 外鞘 (含闭孔器) | 把 | 1 |  |
| 3 | 直剪刀（单开） | 把 | 1 |  |
| 4 | 直剪刀（双开） | 把 | 1 |  |
| 5 | 弯剪刀 | 把 | 1 |  |
| 6 | 钩剪刀 | 把 | 1 |  |
| 7 | 活检钳 | 把 | 1 |  |
| 8 | 大型抓钳 | 把 | 1 |  |
| 9 | 重型抓钳 | 把 | 1 |  |
| 10 | 弯分离钳 | 把 | 1 |  |
| 11 | 针形电极Ⅰ | 根 | 1 |  |
| 12 | 球形电极Ⅰ | 根 | 1 |  |
| 13 | 针形电极Ⅱ | 根 | 1 |  |
| 14 | 球形电极Ⅱ | 根 | 1 |  |
| 15 | 导线Ⅰ | 根 | 1 |  |
| 16 | 导线Ⅱ | 根 | 1 |  |
| 17 | 专用内窥镜消毒盒 | 个 | 1 |  |
| 18 | 宫腔一体镜 | 把 | 1 |  |
| 19 | 剪刀 | 把 | 1 |  |
| 20 | 异物钳 | 把 | 1 |  |
| 21 | 活检钳 | 把 | 1 |  |
| 22 | 专用内窥镜器械消毒盒 | 个 | 1 |  |
| 23 | 医用膨宫泵 | 台 | 1 |  |