乳房活检与旋切系统技术参数

| 序号 | 参数要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 原装全新进口，投标设备为非接触人体有源器械，其配套乳房活检取样探针为一次性无菌无源接触人体有创外科器械，须分别具有各自独立的医疗器械注册证，必须提供中国销售总代理授权委托书。 |  |
| 2 | 按键式显示屏：屏幕可通过按键直接操作主机。 |  |
| 3 | 穿刺及取样方式：单次穿刺，连续取样。 |  |
| *4 | 4、真空强度和持续不间断负压抽吸：≥28inHg，功率≥450W,取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸，保证术野清晰。 |  |
| *5 | 样本采集期间真空泵音量小于75db，确保手术环境舒适安静。 |  |
| 6 | 单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸。 |  |
| *7 | 旋切针集样盒：具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒。 |  |
| 8 | 旋切针三凹面针尖设计，针尖锋利，以保证穿透致密组织，进针省力。 |  |
| *9 | 旋切针样本量：单条样本量最大至390mg,手术时间更短，效率更高。 |  |
| 10 | 旋切针规格：活检取样针多规格选择≥6个，配套最大尺寸7G旋切针。 |  |
| *11 | 旋切设备具有正常组织模式和致密组织模式功能，对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。 |  |
| 12 | 一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道。 |  |
| 13 | 驱动手柄配有内置前灯，用来在暗室中照亮穿刺区域。 |  |
| 14 | 扇形剪切模式。利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。 |  |
| 15 | 切割功能模式：正常组织模式和致密组织模式可选。 |  |
| 16 | 手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式。 |  |
| 17 | 可单人完成手术，无需额外配备助手夹取手术标本。 |  |

注：带*者为关键技术要求，需提供证明文件。