消化内镜工作站技术参数

| 序号 | 技术要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全新进口高频手术系统（电外科工作站）一套 |  |
| 二 | 工作环境要求： |  |
| 1 | 电源电压100V-120V/220V-240V±10%， 50/60HZ，环境温度10-40°，相对湿度15%-80%。 |  |
| 2 | 插头符合中国国家标准 |  |
| 三 | 主机要求 |  |
| *1 | 主机模块式分体设计，具备单极模块、双极模式，满足后期可升级同品牌氩气刀、海博刀系统，主要用于内镜下开展ESD、POEM、STER等手术。（需提供产品注册证予以佐证） |  |
| 2 | 具备调频电刀功能 具备调频电刀功能:0—200瓦可调、1步瓦可调 |  |
| *3 | 新型内镜电切模式：ENDO CUT IQ功能。专用于内镜手术，如息肉切除、腺瘤摘除、十二指肠乳头切开、狭窄再通。 |  |
| 4 | 多种电凝、电切等模式 |  |
| *4.1 | 单极模式： 电切：自动电切(10至200W,每档1瓦，最大峰值电压740V)，内镜电切IQ功能（高频峰值电压的自动调节，4挡效果可调，最大峰值电压770V/550V） 电凝：柔和电凝(5至120W，每档1瓦，最大峰值电压190V)),强力电凝（5至120W，每档1瓦，最大峰值电压1800V） |  |
| *4.2 | 双极模式： 电凝：双极柔和电凝（1至120W，每档1瓦，最大峰值电压190V） |  |
| 四 | 其它 |  |
| 1 | 负极板报警。 |  |
| 2 | 可存储多组程序。 |  |
| 3 | 具有错误代码显示功能；便于远程诊断和维修 |  |
| 4 | 具有CF1类标准。 |  |
| 5 | 启动方式：脚控或自动启动 |  |
| 五 | 技术支持及维修服务要求 |  |
| 1 | 中国境内具有维修服务机构 |  |
| 2 | 安装、调试、现场培训,并承担因此发生的费用 |  |
| 3 | 售后服务：定期上门维护检修机器，发现问题及时解决，不能影响科室的正常使用。 |  |
| 六、 | 配置详细要求： |  |
|  | 1、电外科工作站系统主机 1台 2、Endo Cut IQ 智能内镜切割系统及模块 1套 3、一次性带回路监测功能Ω型负极板 10片 4、负极板导线 1条 5、单极连接线 1条 6、脚踏开关 1副 7、专用台车 1台 |  |