振动排痰机

| 序号 | 技术要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成人儿童通用型，背心式振动排痰机一台。 |  |
| 2 | 产品适用于急诊科、普外科、胸外科、呼吸内科、呼吸外科、神经内科、神经外科、康复理疗科、ICU/CCU、小儿科、老年科、职业病科等 |  |
| ★3 | 主机五星脚台车一体化（配储物网篮）； |  |
| 4 | 振动装置：成人型背心 + 儿童型背心 + 胸带 |  |
| ★5 | 全智能液晶触摸彩色大屏幕，中文菜单，频率、压力等级、时间、模式、频率变化曲线一目了然； |  |
| 6 | 气流振动频率：5-20HZ，连续可调，步距1Hz； |  |
| ★7 | 压力等级：1-30级，连续可调； |  |
| 8 | 定时范围：1min-60min； |  |
| ★9 | 触摸屏+薄膜按键双操作模式，满足不同人员操作需求； |  |
| ★10 | 具备一种手动模式、八种自动模式和两种自定义模式；自定义模式可自由编辑运行参数并储存，可每10秒编辑一种振动频率；(提供操作说明，曲线变化图) |  |
| 11 | 手动模式运行中随时可调节频率,压力等级； |  |
| ★12 | 按键暂停和线控器双控制设计； |  |
| ★13 | 运行数据可长期存储查看，存储周期可调； |  |
| ★14 | 具备咳嗽暂停功能； |  |
| ★15 | 产品通过ISO9001和ISO13485质量管理体系双认证（提供权威机构证书）；整机通过电磁兼容（EMC）检测(权威机构检测报告)； |  |
| 16 | 背心由外套、气囊、内衬三部分组成，可以拆卸进行清洗和消毒； |  |