| 卡式压力蒸汽灭菌器招标参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |  | 响应 |
| 1 | 主体 |  |  |
| 1.1 | 容积： | ≥ 1.8L |  |
| 1.2 | 材质： | SUS304不锈钢 |  |
| 1.3 | 设计压力： | 0.28MPa |  |
| 1.4 | 设计温度： | 150℃ |  |
| 2 | 灭菌盒 |  |  |
| 2.1 | 材质： | SUS304不锈钢 |  |
| 2.2 | 安全联锁： | 灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止。 |  |
| ★2.3 | 密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |  |
| 3 | 管路系统 |  |  |
| 3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：SMC进口电磁阀 |  |
| 3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵 空气泵：1个进口空气泵； |  |
| 3.3 | ★压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式） |  |
| 3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源； |  |
| ★3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序，水箱容积≥4.0L； |  |
| 3.6 | 安全阀 | 内置安全阀； |  |
| 4 | 控制系统 |  |  |
| ★4.1 | 操作方式 | 面膜式操作（提供产品彩页或检验报告） |  |
| ★4.2 | 控制方式 | 采用ARM控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的电路系统； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |  |
| ★4.3 | 界面显示： | 液晶显示屏，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换； |  |
| 4.4 | 流程控制 | 置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |  |
| 4.5 | 周期计数器 | 显示设备运行的周期次数； |  |
| 4.6 | ★记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；可U盘储存；（提供产品彩页或检验报告） |  |
| 4.7 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等 |  |
| 4.8 | 权限管理： | 多级权限管理：对操作员进行多级权限管理； |  |
| 4.9 | 自校准功能 | 具自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |  |
| 4.10 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |  |
| 5 | 程序系统 |  |  |
| 5.1 | 裸露器械程序 | 灭菌温度：134℃， 灭菌时间：≤ 4min， 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |  |
| 5.2 | 包装器械程序 | 灭菌温度：134℃， 灭菌时间：≤ 10min， 包装程序主要适用于：纸塑袋包装的耐高温物品的灭菌； |  |
| 5.3 | 非金属程序 | 灭菌温度：121℃， 灭菌时间：≤ 20min， 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |  |
| 5.4 | 大型器械程序 | 灭菌温度：134℃， 灭菌时间：≤ 20min， 大型器械程序主要适用于：质量较大单件耐高温金属器械的灭菌 |  |