肺功能仪

| ## 序号 | ## 技术参数 | ## 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪一台；检测范围：儿童及成人；有FDA,CE,ISO认证。 |  |
| ### 2 | ### 测试功能 |  |
| ### 2.1 | ### 主要测试参数 |  |
| ### 2.1.1 | ### 儿童及成人通气功能：慢通气功能：VCmax, VT, BF, MV, ERV, IC |  |
| ### 2.1.2 | ### 流速容量环和用力时间肺活量：FVCex, FEV1, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, FEV1%FVC |  |
| ### 2.1.3 | ### 每分最大通气量：MVV, FEV1*35, FEV1*30 |  |
| ### 2.1.4 | ### 肺内气体分布：Vm25-50，Vm50-75，dC/dV2,dC/dV3,dC/dV4, |  |
| ### 2.1.5 | ### 支气管舒张试验，报告显示用药前后对比，自动计算改善率。 |  |
| ### 2.2 | ### 软件具备智能识别SVC测试与FVC测试功能，并且从相应测试动作中自动提取最佳的测试值，并且自动按优劣排列，也能够从流量容积环上测试中获得MVV值。 |  |
| ### 2.3 | ### 测试完成后可立刻输出标准A4中文报告，报告中可输入中文结论，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便用户后续的数学统计和科学分析研究，并可接入院内信息系统或远程传输； |  |
| ### 3 | ### 技术要求 |  |
| ### 3.1 | ### 流速传感器，全数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，呼吸没有任何阻力，并利于减少交叉感染； |  |
| ### 3.1.1 | ### 流速范围：±200/s |  |
| ### 3.1.2 | ### 容量分辨率：≤0.6 ml |  |
| ### 3.1.3 | ### 测试精度：± 1% |  |
| ### 3.1.4 | ### 传感器死腔：≤ 22ml |  |
| ### 3.1.5 | ### 呼吸阻力：0 |  |
| ### 3.1.6 | ### 采样频率：2000 Hz |  |
| ### 3.2 | ### 流速传感器具备自动定标和手动定标两种模式，开机自动校准，无需每天手动容积校准。 |  |
| ### 3.3 | ### 预计值系统对用户开放，用户可输入自己的预计值回归公式，有中国人的正常值系统。 |  |
| ### 3.4 | ### USB通讯接口，也可配备笔记本电脑，方便携带至病房做重症病人的检测。 |  |
| ### 3.5 | ### 整套系统配置移动工作台车、电脑、打印机、显示器连同肺功能主机均安装在移动台车上，有专门的移动支臂安放传感器。可根据不同病人身高调整支臂高度。 |  |
| ### 3.6 | ### 全中文软件，安装选项有中文简体语言选项。非其他语言安装后汉化版，所有提示框，报错对话框，测试界面，设置菜单栏，均为简体中文操作。 |  |
| ### 3.7 | ### 采用商用计算机系统，至少2G内存，500G硬盘，Win7系统，带DVD光驱，19寸彩色液晶显示器，品牌彩色激光打印机。 |  |