数字化心电工作站技术参数

标准12导联心电信号同步采集；
▲采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种采集方式；
输入阻抗：≥50MΩ；
共模抑制比：>120dB（开启交流滤波时）；【提供证明材料】
输入回路电流：≤0.01μA；【提供检验报告】
噪声电平：≤15μV（峰峰值）；【提供检验报告】
定标电压：1 mV误差范围±2%；
▲支持Windows、Android操作系统；
整机轻巧便携，主机重量≤120g（不含电池）；【提供证明材料】
▲增益：2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；
走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；
心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值；
具有自动记录和手动记录模式两种方式，自动记录时长可配置；
支持预采样，预采样时间可选择；
支持≥5种QTc校正公式；
▲支持PDF、JPEG、PNG、FDA-XML、SCP、BKG、DICOM等多种格式输出；
支持单节律导联和三节律导联自定义；

支持高QRS波形打印增益自动减半；
防电击程度：CF型；
电源：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2）；
质保期≥3年；
设备使用期限：≥10年；【提供证明材料】
